# Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

# АО "ПРЕДПРИЯТИЕ  В - 1336 "

Установка контроля параметров жидкости

# УКПЖ-3(.1)

Техническое описание, инструкция по эксплуатации,

паспорт

1336. 423311.003ПС

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение ………………………………………………………………...	3

- Назначение ……………………………………………………………...	3

- Технические характеристики …….……………………………… ……	3

- Комплект поставки …………………………………………..…...........	4

- Устройство и работа ……………………………………………………	4

- Маркировка …………………………………………………………..…	6

- Тара и упаковка …………………..……………………………..………	6

- Общие указания ………………………………………………………...	7

- Указание мер безопасности ……………………………………………	7

- Порядок установки ……………………………………………………..	7

- Подготовка к работе ……………………………………………………	7

- Техническое обслуживание и ремонт …………………………………	8

- Транспортирование  и хранение………………………………………..	8

- Утилизация ……………………………………………………………..	8

- Свидетельство о приемке ……………………………………………....	9

- Гарантийные обязательства ……………………………………………	9

Особые отметки ………………………………………………………...	10

# ВВЕДЕНИЕ

# Установка контроля параметров жидкости УКПЖ-3 (далее – установка), предназначена для непрерывного измерения параметров жидкости:

# давления

# температуры

# плотности

# текущего расхода

# суммарного объема

# Установка предназначена для использования в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности.

- НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Установка, монтируется в систему трубопровода с помощью быстросъемных соединений типа БРС-2, предназначена для измерения температуры, давления, плотности и расхода технологических жидкостей – высоковязких и агрессивных жидкостей, пульп, масел, нефтепродуктов, горючих смесей, водонефтяной эмульсии, нефти, масел, взвесей, газового конденсата, растворов, в т.ч. кислотных составов, сжиженных газов, сжатых газов и др.

Исполнение УКПЖ-3.1 имеет расширенный температурный диапазон.

1.2. Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, (С

УКПЖ-3……………………………………………………………… -40 ( +50

УКПЖ-3.1…………………………………………………………… -40 ( +100

- относительная влажность воздуха, % …………………………….. до 98

1.3. По степени защищенности от воздействия пыли и воды содержащиеся в установке датчики имеют исполнение IP65 по ГОСТ 14254.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические характеристики приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| Напряжение питания, пост. ток, В | 20-28 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность*, (не более) Вт | 15 |
| Избыточное давление измеряемой среды, не более, МПа | 10 |
| Величина выходного сигнала постоянного тока, мА | 4-20 |
| Диапазон рабочих температур, ºС УКПЖ-3 УКПЖ-3.1 | -40..+50 -40..+100 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 655(600(280 |
| Масса, не более, кг | 75 |
| Cрок службы, лет | 10 |

* – без учета мощности обогревателя, мощность обогревателя не более 200 Вт.

2.2. Метрологические характеристики измерения параметров установки соответствуют характеристикам примененного в установке счетчика-расходомера Элметро-Фломак (производство ООО "Элметро Групп") и датчика давления ИВЭ-50-3 (производство АО "Предприятие В-1336").

2.2.1. Диапазон измерения давления				0 – 10 МПа

Диапазон измерения плотности				1 – 2000 кг/м3

Диапазон измерения температуры				-40 – +100 °С

Номинальный массовый расход жидкости			21 т/ч

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Установка поставляется в следующей комплектации, указанной в табл.2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование | Кол |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка контроля параметров жидкости УКПЖ-3 | 1 |
| 2 | Кабель УКПЖ-3 (управление) | 1 |
| 3 | Кабель питания КП10 (обогрев) | 1 |
| 4 | Фильтр УКПЖ (1336.713322.001) | 1 |
| 5 | Гайка (1336.758442.003) | 1 |
| 6 | "Установка контроля параметров жидкости УКПЖ-3. Техническое описание, инструкция по эксплуатации, паспорт 1336.414132.003ПС" | 1 |
| 7 | "Счетчики-расходомеры массовые Элметро-Фломак. Руководство по эксплуатации. 3124.0000.00РЭ" | 1 |
| 8 | "Счетчики-расходомеры массовые Элметро-Фломак. Паспорт 3124.0000.00ПС" | 1 |
| 9 | "Счетчики-расходомеры массовые Элметро-Фломак. Методика поверки (калибровки) 3124.0000.00МП" | 1 |
| 10 | "Датчики давления ИВЭ-50-3. Руководство по эксплуатации. 1336.406233.001РЭ" | 1 |
| 11 | "Датчики давления ИВЭ-50-3. Паспорт. 1336.406233.001РЭ" | 1 |

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1. Установка (рис.1) состоит из трубопровода с установленными на нем счетчиком-расходомером и датчиком давления. К трубопроводу потребителя  установка подключается с помощью быстроразъемного соединения типа БРС-2, внутри которого устанавливается механический фильтр. На корпусе установки расположена панель разъёмов для подключения кабелей управления и обогрева.

Рис. 1. Внешний вид УКПЖ-3.

4.2. Применяемые в составе установки счетчики-расходомеры массовые Элметро-Фломак предназначены для измерения массового и объемного расхода жидкостей, их температуры и плотности и передачи полученной информации для технологических целей во вторичный прибор. Тип выходного сигнала по расходу, температуре и плотности – цифровой, протокол Modbus RTU.

4.3. Применяемые в составе установки датчики давления ИВЭ-50-3 предназначены для преобразования значения измеряемой величины давления в унифицированный аналоговый электрический сигнал 4..20 мА.

Внимание:  в зимнее время по окончании работ установку необходимо перевернуть для слива остатков жидкости.

5. МАРКИРОВКА

5.1. На табличке, прикрепленной к корпусу установки, нанесены следующие знаки и надписи:

- краткое наименование установки: УКПЖ-3;

- заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- год выпуска.

6. ТАРА И УПАКОВКА

6.1. Упаковывание производится в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 25 (С и относительной влажности воздуха до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

6.2. Перед упаковыванием разъемы закрываются заглушкой.

7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

7.1. При распаковке проверить комплектность в соответствии с паспортом на  УКПЖ-3.  В паспорте указать дату ввода установки в эксплуатацию.

8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. По степени защиты человека от поражения электрическим током установка относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12997-84.

8.2. Замену, отсоединение и присоединение установки от трубопровода производить при отключенном питании.

8.3. В процессе эксплуатации не допускается разборка и ремонт датчиков, которые могут производиться только на заводе-изготовителе.

9. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

9.1. Установка должна проводиться персоналом, изучившим инструкцию по эксплуатации.

9.2. Установка монтируется в систему трубопровода измеряемой жидкости с помощью быстроразъемного соединения типа БРС-2. Предварительно необходимо убедиться в наличии установленного фильтра. Фильтр устанавливается внутри быстроразъемного соединения и закрепляется гайкой, как показано на рис. 2.

9.3. При монтаже должно быть обеспечено горизонтальное расположение установки.

9.4. Участок трубопровода, в который монтируется установка, должен иметь ламинарное течение жидкости.

9.5. Монтаж производится таким образом, чтобы направление потока жидкости совпадало с направлением стрелки на корпусе установки.

9.6. Подключение к вторичному прибору производится в соответствии со схемой, приведенной на рис. 3, при отключенном питании кабелем УКПЖ-3, входящим в комплект поставки.

Внимание! Запрещается эксплуатация установки без установленного фильтра.

ВНИМАНИЕ! Соединение и отсоединение БРС должно осуществляться только с использованием ключа. Удары по БРС и корпусу станции не допускаются!

Рис. 2. Установка фильтра.

10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

10.1. Ознакомьтесь с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на установку.

10.2. Осмотрите установку и убедитесь в отсутствии механических повреждений и неисправностей.

10.3. Проверьте состояние разъемных соединений, чистоту контактных соединений,  целостность кабельных связей.

ВНИМАНИЕ! Во время измерения необходимо обеспечить отсутствие вибрации и ударов по корпусу установки.

Рис.3. Схема подключения датчика.

11. техническое обслуживание и ремонт

11.1. Работы по техническому обслуживанию установки должны проводиться персоналом специальной службы КИП потребителя. Ремонт должен производиться только на заводе-изготовителе.

11.2. Периодически и при необходимости проводится внешний осмотр составных частей, чистка внешних поверхностей от пыли и грязи, промывка контактов разъема спиртом, осмотр на утечки быстроразъемных соединений (БРС), проверка горизонтального расположения установки в системе трубопровода.

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

12.1. Установки транспортируются всеми видами транспорта, в том числе и воздушным транспортом.

12.2. Условия транспортирования установки в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

12.3. Хранение установки должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

13. УТИЛИЗАЦИЯ

13.1. Для утилизации установки, демонтируются датчики и разделяются на составные части в соответствии с требованиями местных перерабатывающих вторичное сырьё предприятий.

13.2. Установка не содержит компонентов, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации.

13.3. Методы утилизации и проводимые мероприятия по подготовке и отправке установки на утилизацию соответствуют требованиям, предъявляемым к электронным изделиям общепромышленного назначения.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Установка контроля параметров жидкости УКПЖ-3    № 			 соответствует конструкторской документации  и признана  годной  для  эксплуатации.

Датчики в составе УКПЖ-3:

Датчик давления ИВЭ-50-3

# Счетчик-расходомер Элметро-Фломак

# Дата выпуска

# Контролер ОТК

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15.1. Изготовитель гарантирует соответствие УКПЖ-3 конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

15.2. При обнаружении неисправности изделия в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки изделия предприятию-изготовителю по адресу:

614000, г. Пермь, Комсомольский пр., 34 оф. 208 или вызова его представителя по телефону:

коммерческий отдел:	(342) 258-12-36, 258-11-36

производственный отдел:	(342) 240-36-06

факс:	(342) 258-13-36

# Дата ввода в эксплуатацию:  _________________________________

____________________                   _____________________________

подпись                        				 Ф.И.О.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ